## EQUIPAMENTOS
banco de preços | NECESSIDADE | CATMAT | COMISSÃO | TIPIFICAÇÃO | QUANTIDADE | QUANTIDADE SELECIONADA | VALOR ESTIMADO | TOTAL | SIPAC | Denominação | Responsável | AGROECOLOGIA/CECA | AGROECOLOGIA TECNOLÓGICO/CECA | AGRONOMIA/ARAPIRACA | BIBLIOTECA/ARAPIRACA | BIOLOGIA ARAPIRACA | BIOLOGIA/PENEDO | BIOTÉRIO/PROPEP | CAMPUS SERTÃO | CENTRO DE TECNOLOGIA | DRCA/PROGRAD | EDUCAÇÃO FÍSICA/ARAPIRACA | ENFERMAGEM/ARAPIRACA | ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | ENGENHARIA ELÉTRICA/CECA | ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | FACULDADE DE MEDICINA | HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, COMUNICAÇÃO E ARTE | INSTITUTO DE GEOGRAFIA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | MEDICINA/ARAPIRACA | PINACOTECA/PROEX | PROEST - PRO-REITORIA ESTUDANTIL | PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARAPIRACA | U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ZOOTECNIA CECA | TOTAL | COTADOR(A) | Valor fonte 1 | Fonte 1 | CNPJ 1 | RAZÃO 1 | Marca 1 | DATA 1 | Valor site 2 | Site 2 | CNPJ 2 | RAZÃO 2 | Marca 2 | DATA2 | Valor site 3 | Site 3 | CNPJ 3 | RAZÃO 3 | Marca 3 | DATA 3
ok | 24000000002 - CATMAT 150858 - CÂMARA DE GERMINAÇÃO (CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD. CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD: VOLUME INTERNO DE 340 LITROS COM CONTROLE DE FOTOPERÍODO E TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL, 10 SUPORTES PARA AJUSTE DA ALTURA ENTRE PRATELEIRAS, ACOMPANHAM 10 PRATELEIRAS TIPO GRADE COM ALÇA. MEDIDAS INTERNAS ÚTEIS EM MM (APROXIMADAS): L=510 X P=450 X A=1150. PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA. TEMPERATURA DE TRABALHO DE -10 A 60ºC. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX. CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE/FRIO NO SENTIDO VERTICAL, ATRAVÉS DE VENTILADOR, PROPORCIONANDO MAIOR HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA CÂMARA. CONTROLE DE TEMPERATURA PID MICRO-PROCESSADO, COM INDICAÇÃO DIGITAL. SENSOR TIPO PT-100 COM ENCAPSULAMENTO EM INOX. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBREAQUECIMENTO ATRAVÉS DE TERMOSTATO HIDRÁULICO COM AJUSTE DE FÁBRICA. SISTEMA DE FOTO-PERÍODO COMPOSTO POR LÂMPADAS LADLUZ DO DIA, DE 20WATTS CADA, MONITORADO POR UM TEMPORIZADOR DE 24 HORAS COM INTERVALOS DE 15 EM 15 MINUTOS. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO, COM COMANDOS E LÂMPADAS INDICADORAS DE FUNÇÃO. TOMADAS INTERNAS, TERMÔMETRO.) TENSÃO 220V. | 150858 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 3634 | 3634 | 24000000002 | CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD 340 LITROS | Irinaldo | 1 | [31 empty] | 1
ok | 24000000097 - CATMAT 109665 -CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE CONDUTIVIDADE: 0,00 MS/CM – 100 MS/CM. FAIXA DE MEDIÇÃO TDS: 0 – 1000MG/L. FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA: 0.0 – 60.0&#8451;. ALIMENTAÇÃO: 220 V. ACOMPANHA: 1 – ELETRODO DE CONDUTIVIDADE DE CONSTANTE K=1; 1 – SUPORTE DE ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 109665 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 9 | 1973.15 | 17758.35 | 24000000097 | CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA 0 A 100 MS/CM | Irinaldo | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 5 | [8 empty] | 9
ok | "CATMAT:R 414651 ESTUFA C/ CIRCULAÇÃO E ENOVAÇÃO DE AR FORCADO CAPACIDADE 150 LITROS; CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADO,ATRAVÉS DE TUBO VENTOINHA P/ DESLOCAMENTO DE AR; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 50° A 250°; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ISOLAÇÃO TÉRMICA C/ LÃ DE VIDRO EM TODAS AS PAREDES, INCLUSIVE PORTA E TETO; VEDAÇÃO DA PORTA C/ GAXETA DE SILICONE; CHAVES LIGA/DESLIGA; SUPORTE PARA TERMÔMETRO E DISPOSITIVO SUPERIOR P/ SAÍDA DE AR QUENTE." | 414651 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 2 | 3800 | 7600 | 5208102530 | ESTUFA C/ CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORCADO | Irinaldo | 2 | [31 empty] | 2
ok | CATMAT 43630 - DESTILADOR DE ÁGUA, TIPO PILSEN, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS/HORA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR FALTA DE ÁGUA. | 43630 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 13 | 1367.64 | 17779.32 | 5208096996 | DESTILADOR DE ÁGUA | Irinaldo | 1 | 2 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 13
ok | SIPAC 24000000005 - CATMAT 150748 - BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG (0,0001 G), DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM. O DIÂMETRO DO PRATO DEVE SER DE 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA. TENSÃO 220V | 150748 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 9 | 3075.51 | 27679.59 | 24000000005 | BALANÇA ANALÍTICA 220 G 0,0001G COM INMETRO E CALIBRAÇÃO INTERNA | Irinaldo | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9
ok | "24000000160 - CATMAT - 25607 - MICROSCOPIO ÓPTICO BIOLOGICO BINOCULAR. ESTATIVA E BASE ESTABILIZADA DE METAL ERGONÔMICA; ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE COM 2 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO FORMADA POR LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W E LED; OS BOTÕES DEVEM SER BILATERAIS PARA CONTROLE DE FOCO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO; DEVER CONTER ALÇA PARA O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; UMA PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ÁREA DE TABALHO DE 75 MM X 30 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z. TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30° E CAMPO VISUAL DE 20 MM, JUSTE INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM, MODELO EQUIVALENTE AO TIPO SIEDENTOPF, EM METAL; ÓTICA INFINITA; PAR DE OCULARES DE 10X COM CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 18 MM OU MAIOR, FOCALIZÁVEIS, COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO E SETA INDICADORA; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA 0,90 / 1,25 E DIAFRAGMA ÍRIS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/240VAC/50/60HZ/30VA); CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA DO TIPO E LIGA/DESLIGA NO MESMO BOTÃO; REVÓLVER REVERSO, VOLTADO PARA DENTRO, PARA 04 OBJETIVAS, GIRATÓRIO, MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, FIXAS NO REVOLVER, SENDO 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4 X / 0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 X / 0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40 X / 0,65 RETRÁTIL; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA E 100 X / 1,25 ÓLEO, RETRÁTIL; ACOMPANHA: CABO DE FORÇA; CAPA PROTETORA; LED PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA; FILTROS; MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; INSTALAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL. " | 25607 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 29 | 2140 | 62060 | 24000000160 | MICROSCOPIO ÓPTICO BIOLÓGICO BINOCULAR | Irinaldo |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 1 | 2 | [10 empty] | 15 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 29
ok | CATMAT -418925- CENTRÍFUGA, TIPO: PARA TUBOS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME: 15 ML, CAPACIDADE: 12 UNIDADES, ROTAÇÃO: 4000 RPM, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL: SEGURANÇA TAMPA ABERTA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 418925 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 5 | 2058.84 | 10294.2 | 24000000086 | CENTRÍFUGA DE BANCADA 12 UNIDADES PARA TUBOS DE 15 ML | Irinaldo |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [23 empty] | 5
ok | CATMAT 440762 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM ÓTICA DE CORREÇÃO INFINITA UIS; COMPOSTO DE: 1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR; ESTATIVA COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO FORNECENDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO DOS CONTROLES COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO; SUPORTE PARA MÃOS TRASEIRO PARA FACILITAR O TRANSPORTE; PLATINA RETANGULAR DE 188MM X 134MM COM CONTROLE DO MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO; MOVIMENTO DO CHARRIOT 76MM NO EIXO X E 50MM NO EIXO Y, PRESILHA PARA DUAS LÂMINAS E PEGADOR DE BORRACHA PARA AUMENTAR A SENSIBILIDADE; REVÓLVER PORTA OBJETIVAS FIXO QUÁDRUPLO E DIAFRAGMA DE CAMPO INCORPORADO; TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM E CHAVE LIGA/DESLIGA COM AJUSTE GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100~240V 50/60 HZ; TUBO DE OBSERVAÇÃO TRINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30°, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360°, NÚMERO DE CAMPO F.N.20, TIPO SIEDENTOPF; PROJETADO PARA EVITAR DEPOSIÇÃO DE POEIRA, COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO E EQUIPADO COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO; CORREÇÃO DIÓPTRICA NO TUBO ESQUERDO DE ± 5 E PARFOCALIDADE AUTOMÁTICA; DISTÂNCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL ENTRE 48 A 75MM; POSSUI SAÍDA VERTICAL PARA FOTOTUBO; PAR DE OCULAR DE 10X, DE CAMPO AMPLO E PONTO FOCAL ALTO, NÚMERO DE CAMPO F.N.20, 25MM DIÂMETRO FIXAS NO TUBO DE OBSERVAÇÃO CONDENSADOR ABBE,COM ABERTURA NUMÉRICA 1.25 E DIAFRAGMA ÍRIS. ILUMINA TODO O CAMPO DE VISÃO DESDE 4X A 100X COM OBJETIVAS DE F.N. 20. INCLUI FILTRO AZUL LBD LENTE AUXILIAR PARA CENTRALIZAÇÃO DO CONDENSADOR, PERMITINDO ILUMINAÇÃO SEGUNDO KÖHLER CONJUNTO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE CORREÇÃO INFINITA FIXAS NO REVÓLVER PORTA OBJETIVAS COMPOSTO DE: OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 4X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 22.00MM OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 10X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 10,05MM OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 40X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0,56MM 1 1-U2B065 OBJETIVA PLC100XO OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 100X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0.13MM, PARA USO COM ÓLEO DE IMERSÃO 1 Z81211 ÓLEO DE IMERSÃO, 8CC, LIVRE DE AUTO FLUORESCÊNCIA 1 8-C410 LÂMPADA DE LED (SOBRESSALENTE) 1 COVER015 CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA PÓ PARA MICROSCÓPIOS SÉRIE CX2 1 UYCP-11 CABO DE ALIMENTAÇÃO | 440762 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 5 | 9286.25 | 46431.25 |  |  | Irinaldo |  |  | 1 |  | 2 | [25 empty] | 2 |  | 5
ok | BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE: 2200 G, RESOLUÇÃO: 0,01 G, TIPO PAINEL: VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO. HOMOLOGADA PELO INMETRO. VOLTAGEM 220 V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | 432131 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 8 | 2369.87 | 18958.96 | 24000000096 | BALANÇA 2200G 0,01G COM INMETRO | Irinaldo | [5 empty] | 1 |  |  | 5 | [14 empty] | 2 | [8 empty] | 8
ok | ESTUFA BACTERIOLÓGICA 220V, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA E INCUBAÇÃO; GABINETE DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES; CÂMARA INTERNA DE AÇO INOX; PORTA FRONTAL CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOX E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTEO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PORTA INTERNA DE VIDRO E MOLDURA EM AÇO INOX; GRAUNIÇÃO DE MAGNÉTICA EM TODO PERÍMETRO, PUXADOR INJETADO E RINCO DE PRESSÃO; CIRCULAÇÃO DE AR POR MEIO DE CONVECÇÃO NATURAL; SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS; CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE TRÊS DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 1,0ºC E SENSOR DE TEMPERATURA; FORNECIDA COM TRÊS PRATELEIRAS DE CHAPA PERFURADA DE AÇO INOX; TENSÃO 220V -50/60HZ; VOLUME DE 81 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS: 450 X 400 X 450MM.; DIMENSÕES EXTERNAS: 570 X 580 X 690MM. | 38253 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 2 | 1875 | 3750 | 5208096787 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA 220V | Irinaldo | [5 empty] | 2 | [26 empty] | 2
ok | EXAUSTOR INDUSTRIAL TIPO CENTRÍFUGO EXAUSTOR PARA USO EM SALAS DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO. DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO FORA DO LABORATÓRIO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EXTERNA TIPO "L" EM CANTONEIRA DE FERRO (FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO); DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO DUAS REDUÇÕES DE 150MM PARA 100MM; 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10 X 200 ROSCA TOTAL INOX, COM 04 PORCAS INOX M10, 04 ARRUELAS LISAS M10 E 04 BUCHAS S10; "CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, CONTACTOR ELETROMECÂNICO E PROGRAMADOR DIGITAL (TEMPORIZADOR) COM ESPECIFICAÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO EXAUSTOR. POTÊNCIA: 5 HP; TENSÃO: 380V~ 60HZ TRIFÁSICO; ROTAÇÃO: 3515 RPM; MANCAIS: ROLAMENTO; MATERIAL TURBINA: ALUMÍNIO FUNDIDO; TIPO DE PÁS TURBINA: RETA; VAZÃO: MÍNIMA 66 M³/MIN; PRESSÃO: MÍNIMA 250 MMCA; RUÍDO: MÁXIMO 101 DBA; CARCAÇA: CHAPA AÇO; MOTOR PROTEÇÃO IP55; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO EPÓXI; SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO EC4-TAR VENTISILVA (ESSA PARTE SERVE PARA ORIENTAÇÃO) | 150721 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 8 | 8 | 4664 | 37312 | 24000000047 | EXAUSTOR INDUSTRIAL TIPO CENTRÍFOGO; EXAUSTOR PARA USO EM SALAS DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO. | Irinaldo | [6 empty] | 8 | [25 empty] | 8
OK | AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO. AUTOCLAVE VERTICAL DE 8 LITROS DE CAPACIDADE, BIVOLT, APLICAÇÃO EM LABORATÓRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 426048 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 10569.9 | 10569.9 | NÃO ENCONTRADO |  | Irinaldo | [7 empty] | 1 | [24 empty] | 1
ok | BOMBA DE VÁCUO, POSSUI REGULAGEM DE VÁCUO E DA PRESSÃO, COM VACUÔMETRO E MANÔMETRO INCORPORADO; DEPÓSITO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO POR CAPILARIDADE; FILTROS DE AR E VÁCUO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO FELTRO; VÁCUO FINAL DE NO MÍNIMO: 26 INHG, 660MMHG OU 879,93 MILIBAR; PRESSÃO MÁXIMA: 20PSI OU 1,406KGF/M2; DESLOCAMENTO DE AR: 37 L/MINUTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 60461 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 4 | 699 | 2796 | 24000000149 | BOMBA DE VÁCUO 660 MMHG | Irinaldo | [7 empty] | 1 | 2 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 4
ok | DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 3,8 LITROS. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 06 A 08 HORAS. PESO LIQUIDO: 3,4KG. DIMENSÕES (CM): 27 (LARGURA) X 33 (ALTURA) X 27,6 (PROFUNDIDADE). VOLTAGEM: 220 V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. POTÊNCIA: 600 WATTS. TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15° C A 40 ° C, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 441546 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 2 | 1309.14 | 2618.28 | 24000000121 | DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA 4L | Jessika | [7 empty] | 2 | [24 empty] | 2
ok | DISPOSITIVO PARA ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL EM CPS DE CONCRETO 10 X 20 | 442992 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 2526.67 | 2526.67 | 24000000233 |  | Jessika | [7 empty] | 1 | [24 empty] | 1
ok | Microscópio Trinocular 7X-50X 7050 Simul Focal + Câmera de microscópio 21MP, câmera de microscópio HDMI de alta definição para microscópio Trinocular 100-240V com cabo HDMI de alta definição, suporte para adaptador de energia de câmera para zoom digital 7X (EUA Plug)+ ACESSÓRIOS | 419509 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 2 | 17399.5 | 34799 | Microscópio Trinocular 7X-50X 7050 Simul Focal + Câmera de microscópio 21MP, câmera de microscópio HDMI de alta definição para microscópio Trinocular 100-240V com cabo HDMI de alta definição, suporte para adaptador de energia de câmera para zoom digital 7X (EUA Plug) + | 24000000231 | Jessika |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [24 empty] | 2
ok | TORNO DE BANCADA Nº 3 - FABRICADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, PARAFUSO EM AÇO E ROSCA TRAPEZOIDAL, DORMENTES ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS REDONDOS | 288107 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 583.63 | 583.63 | 24000000230 | TORNO DE BANCADA N.3 | Jessika | [7 empty] | 1 | [24 empty] | 1
ok | CATMAT -287577- Balança analítica, capacidade: 200 g, resolução: 0,001 g, tipo painel: digital, características adicionais: capela, com calibração interna, certificação INMETRO, votagem 220 v, garantia mínima de 12 meses. | 432131 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 7 | 5 | 3075.61 | 15378.05 | 24000000155 | BALANCA ANALÍTICA 200 G 0,001 G COM INMETRO | Jessika | [8 empty] | 5 | [23 empty] | 5
ok | AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO - AGITA ATÉ 10 LITROS - CONTROLE DE TEMPERATURA DA PLACA 50-300°C - 220 VOLTS. ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA. GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO. | 440606 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 17 | 19 | 1148.78 | 21826.82 | 24000000100 | AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO ATÉ 10 L | Jessika | [8 empty] | 17 | [19 empty] | 2 |  |  |  | 19
ok | AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE: ATÉ 10 PENEIRAS, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL: VIBRATÓRIO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 419764 | 419764 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 8268.27 | 8268.27 | 24000000229 | AGITADOR MAGNÉTICO - 10 PENEIRAS | Jessika | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
ok | AGITADOR MECÂNICO, TIPO: TIPO VORTEX, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO: ATÉ 3000 RPM, ADICIONAL: OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES: PÉS VENTOSAS EM BORRACHA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 413069 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 14 | 15 | 794.29 | 11914.35 | 24000000228 | AGITADOR TIPO VORTEX 2023 | Jessika | [8 empty] | 14 |  |  | 1 | [20 empty] | 15
ok | BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, CAPACIDADE: 200 KG, DIVISÕES: 50 G, INDICADOR REMOTO COM 2,5 M DE CABO ATÉ A PLATAFORMA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA PROTETIVA EM ESMALTE SINTÉTICO, COBERTURA DA PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 39 X 34 CM, TAPETE ANTI-DERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, SAÍDA DE DADOS RS 232, FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM, ACOMPANHA FONTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. | 43192 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 1938.44 | 1938.44 | 24000000039 | BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 200KG | Jessika | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
ok | BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE DE PESAGEM: 30 KG, VOLTAGEM: 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTA SENSIBILIDADE, PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL, NÍVEL, TIPO PAINEL LCD, PESO LÍQUIDO 13KG. | 261903 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 915.5 | 915.5 | 24000000227 | BALANÇA ELETRÔNICA 30KG 2023 | Jessika | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
ok | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES TÓXICOS CONSTITUÍDA EM FIBRA DE VIDRO. PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL. EXAUSTOR DO TIPO CENTRÍFUGO COM MOTOR BLINDADO, CARACOL EM FIBRA DE VIDRO VENTOINHA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA. INERTE AOS GASES E VAPORES PRODUZIDOS PELA MAIORIA DAS REAÇÕES AGRESSIVAS SEM ALTERAR A SUA ESTRUTURA. DIMENSÕES(CM): L 150 X P 80 X H 130; DUTOS DE EXASTÃO EM PVC: 200MM DE DIÂMETRO EXASTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR 1/2 CV; CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 60M³/MIN; LUMINÁRIA: ISOLADA IP44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 POTÊNCIA (W) 475; VOLTAGEM 220V; PERMITE USO DA CHAPA AQUECEDORA; BICO PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E GASES: 2 EM LATÃO DE 1/2" COM REGISTRO. TENSÃO 220V | 434476 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 3 | 12 | 8049.82 | 96597.84 | 24000000103 | CAPELA DE EXAUSTÃO 150 X 80 X 130 CM | Jessika | [8 empty] | 9 | [19 empty] | 1 | 2 |  |  | 12
ok | CATMAT 444399 - ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: MONOFEIXE UV-VIS, TENSÃO: AUTOMÁTICA 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO: 190 A 1100 NM, COMPONENTES: 2 CUBETAS EM VIDRO, 2 CUBETAS EM QUARTZO, CABOS RS232/USB, MANUAL DE INSTRUÇÕES E SOFTWARE, CAMINHO ÓPTICO: 10MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA ÓPTICO DE FEIXE ÚNICO, REDE DE 1200 LINHAS/MM, DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO, FAIXA DA ABSORBÂNCIA: - 0,3 - 3,0 A; EXATIDÃO DA ABSORBÂNCIA: ±0,002 A/H A 500 NM, EXATIDÃO FOTOMÉTRICA: ±0,5 % T, FAIXA FOTOMÉTRICA: 0 - 200 % T, EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: ±2 NM, FAIXA DO COMPRIMENTO DE ONDA: 190 - 1100 NM, REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1,0 NM, LUZ DIFUSA: 0,15 % T A 500NM, LARGURA DA BANDA ESPECTRAL (BANDA DE PASSAGEM): 2 NM, FONTE DE LUZ: TUNGSTÊNIO E DEUTÉRIO, SAÍDA DE DADOS: USB. | 444399 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 9 | 20106.85 | 180961.65 | 24000000189 | ESPECTROFOTÔMETRO MONOFEIXE UV-VIS, FAIXA MEDIÇÃO: 190 A 1100 NM | Jessika |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 9
ok | CENTRÍFUGA - TIPO - PARA TUBOS - AJUSTE - DIGITAL - MICROPROCESSADA - VOLUME - ATÉ 100 ML - CAPACIDADE - ATÉ 28 UNIDADES - ROTAÇÃO - ATÉ 5000 RPM - TEMPERATURA - CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 C ADAPTADORES TUBOS 10 - 15 - 50 - 100 ML | 411577 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 4 | 4 | 3041.66 | 12166.64 | 24000000029 | CENTRÍFUGA 28 TUBOS REFRIGERADA | José Basílio | [8 empty] | 4 | [23 empty] | 4
ok | CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA COM AGITAÇÃO, MATERIAL PLATAFORMA ALUMÍNIO INJETADO C/ RESISTÊNCIA BLINDADA, TEMPERATURA OPERAÇÃO MÁXIMA 350, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA CILÍNDRICA, POTÊNCIA 215, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, DIÂMETRO 13CM, ALTURA 12CM. | 440324 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 15 | 17 | 618 | 10506 | 24000000115 | CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA COM AGITAÇÃO | José Basílio | [8 empty] | 15 | [20 empty] | 2 |  |  | 17
ok | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS; ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 1 , COM PINTURA EM EPÓXI NA COR VERDE; BACIA E CRIVO (DUCHA) EM AÇO INOX; ACIONAMENTO MANUAL; ACOMPANHA PLACA SINALIZADORA EM PVC; MONTAGEM FIXADA DIRETAMENTE NO CHÃO; CONEXÃO DE ENTRADA 3/4 , 1 , 1.1/4 OU 1.1/2 BSP/NPT; LAVA-OLHOS COM FILTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO. A TAMPA DE PROTEÇÃO É AUTOMATICAMENTE ABERTA COM O ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DA PLAQUETA EMPURRE. FABRICADO CONFORME NORMA ANSI Z358. | 443713 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 3 | 1120.23 | 3360.69 | 24000000046 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS | José Basílio | [8 empty] | 2 | [20 empty] | 1 |  |  | 3
ok | DEIONIZADOR HERMÉTICO VAZÃO MÍNIMA 20 L/H: RESINA DE TROCA IÔNICA DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO. ELETRÓLITOS TOTAIS DISSOLVIDOS < 1 PPM. GARANTIA MÍNMIA DE 12 MESES. | 150951 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 1875.25 | 1875.25 | 24000000087 | DEIONIZADOR HERMETICO 20 L/H | José Basílio | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
ok | DESTILADOR DE ÁGUA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 2 LITROS POR HORA ( CONSUMO DE ÁGUA PARA PRODUZIR 2 LITROS HORA É DE APROXIMADAMENTE 120 LITROS ); CALDEIRA EM LATÃO COM BANHO DE ESTANHO VIRGEM PARA A NÃO CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; CONTATOR PARA SEGURANÇA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR DETECTA FALTA DE ÁGUA; DIMESÕES: A= 34 X L= 44 X P= 28 CM; CONSUMO: 1.800 WATTS; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. | 257001 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 3 | 3 | 1433 | 4299 | 24000000116 | DESTILADOR DE ÁGUA 2 LITROS/H | José Basílio | [8 empty] | 3 | [23 empty] | 3
ok | EBULIDOR/AQUECEDOR/ MERGULHÃO PORTÁTIL, CORPO EM ALUMÍNIO, RESISTÊNCIA BLINDADA EM ALUMÍNIO, CABO EM PVC RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHOQUES, POTÊNCIA 1000W, TENSÃO 220V, BASE EM ESPIRAL, CERTIFICADO PELO INMETRO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 361294. | 361294 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 5 | 5 | 34.9 | 174.5 | 24000000150 | EBULIDOR DE ÁGUA | José Basílio | [8 empty] | 5 | [23 empty] | 5
ok | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 21 LITROS 200ºC BIVOLT; ESTUFA DIGITAL MICROPROCESSADA COM TIME, CÂMARA E A ALMOFADA INTERNA DA PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM SISTEMA DE CONVECÇÃO NATURAL DE AR, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS LOCALIZADA NA BASE; CAPACIDADE: 21L; DISPLAY: DIGITAL; MEDIDAS INTERNAS: 24X30X30CM; MEDIDAS EXTERNAS: 50X42X40CM; ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO COR CINZA, (CATÁLOGO DE COR CINZA HAUT 7035), CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO; CÂMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECÇÃO NATURAL; PORTA COM ABERTURA PARA A DIREITA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA; PORTA COM SISTEMA MAGNÉTICO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; 2 TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; FAIXA DE TRABALHO ATÉ 200 ºC; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMÔMETRO DIGITAL COM AS FUNÇÕES, PROGRAMÁVEL DE: TIMER, SET POINT E PID COM AUTO-TUNING, RESOLUÇÃO DE± 1ºC; DUPLA FUNÇÃO DE DISPLAY, SENDO UM PARA A PROGRAMAÇÃO E OUTRO PARA INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA; TIMER COM ALARME SONORO. TEMPERATURA MÍNIMA 15ºC ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE, HOMOGENEIDADE DO SISTEMA: ± 4 ºC; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO J CONFORME NORMA ASTM E 230; TERMOSTATO DE SEGURANÇA TIPO CAPILAR COM BULBO GRADUADO DE 50 A 300ºC REGULÁVEL PELO OPERADOR SISTEMA BIVOLT PARA A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; SAÍDA DE FLUXO DE AR SUPERIOR COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ENERGIA ELÉTRICA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA NBR 14136; NÃO SERVE PARA EVAPORAR SOLVENTES E NÃO SÃO A PROVA DE EXPLOSÕES; GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; REGISTRO DO EQUIPAMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) | 463138 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 3 | 2579 | 7737 | 24000000156 | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 21 L | José Basílio | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 3
ok | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, INTERNAMENTE PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, TERMÔMETRO NO PAINEL DE CONTROLE; PAINEL FRONTAL COM CHAVE GERAL (LIGA/DESLIGA); GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 80 L, TEMPERATURA: ATÉ 250 °C, COMPONENTES: ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL: VEDAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 418503 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 3 | 4590 | 13770 | 24000000141 | ESTUFA DE LABORATÓRIO E DE ESTERILIZAÇÃO DE SECAGEM - 80L | José Basílio | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 3
ok | ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL : GABINETE AÇO INOX, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE: CERCA DE 100 L, TEMPERATURA: ATÉ 200 °C, COMPONENTES: C, ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL: C, VEDAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 414630 | 414630 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 10 | 12 | 2000 | 24000 | 24000000145 | ESTUFA LABORATÓRIO 100 LITROS | José Basílio | [7 empty] | 2 | 10 | [23 empty] | 12
igual 105 | FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA: 1.200 °C, LARGURA: 200 MM, ALTURA: 200 MM, PROFUNDIDADE: 300 MM, VOLUME: 12 L, APLICAÇÃO: TRATAMENTO TÉRMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 218246 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 5 | 5 | 3130.8 | 15654 | 24000000213 | FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA: 1.200 °C, VOLUME: 12 L | José Basílio | [8 empty] | 5 | [23 empty] | 5
ok | FOTÔMETRO DE CHAMA PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA, INDICADOR DE PRESSÃO, ATOMIZADOR RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULAS E CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GLP. FAIXA DE LEITURA NA, K: 0 A 100 PPM E/OU 0 A 20 PPM. MANUAL EM PORTUGUÊS. TENSÃO 220V. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | 43109 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 8160 | 8160 | 24000000089 | FOTÔMETRO DE CHAMA PARA SÓDIO E POTÁSSIO | José Basílio | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
ok | MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: BOLSO C, ELETRODO E CABO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍTICOS, FAIXA MEDIÇÃO: 0 A 14 PH, RESOLUÇÃO: 0,01 PH, PRECISÃO: +,- 2 PH. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 277703 | 277703 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 2 | 208.07 | 416.14 | 24000000151 | MEDIDOR DE PH DE BOLSO COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA | José Basílio | [7 empty] | 1 | 1 | [23 empty] | 2
ok | MESA ANTIVIBRATÓRIA PARA BALANÇA, MATERIAL TAMPO: GRANITO MACIÇO 45CM X 45CM, MATERIAL COXINS: NEOPRENE. | 229674 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 600 | 600 | 24000000105 | MESA ANTI-VIBRATÓRIA PARA BALANÇA 45X45 CM | José Basílio | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
ok | MULTÍMETRO COM DISPLAY DIGITAL. MULTÍMETRO, TENSÃO 1.000V, TENSÃO AC 1.000V CORRENTE DC 20, CORRENTE AC 20, RESISTÊNCIA 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/CAPACITÂNCIA 1MF/TESTE DE DIODO. | 308793 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 3 | 3 | 158.96 | 476.88 | 24000000111 | MULTÍMETRO COM DISPLAY DIGITAL | Jessika | [8 empty] | 3 | [23 empty] | 3
ok | SISTEMA PURIFICADOR PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DE GRAU FARMACÊUTICO. FILTRO DE ENTRADA PARA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 10” PARA REMOÇÃO DE CLORO E ODORES PRESENTES NA ÁGUA. MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA PARA REMOÇÃO DE 90% DOS SAIS DISSOLVIDOS. FILTRO DE TROCA IÔNICA 10” PARA RETENÇÃO DOS CONTAMINANTES IÔNICOS E INORGÂNICOS. ULTRAFILTRAÇÃO PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS 0,01 ΜM. QUALIDADE DA ÁGUA DE SAÍDA: CONDUTIVIDADE A 25ºC < 1,0 ΜS/CM; BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS UFC/ML < 1. SISTEMA MICROPROCESSADO DIGITAL PARA CONTROLAR A PURIFICAÇÃO DA ÁGUA. SISTEMA COM MONITORAMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE SAÍDA. DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS INDICATIVOS DA QUALIDADE DA ÁGUA (CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA). MECANISMO DE ENXAGUE DA MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA APÓS CADA COLETA DE ÁGUA PURA. PAINEL ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE PARÂMETROS: LIMITE MÁXIMO DE CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA, HORA. INDICADOR AUDIOVISUAL PARA ALERTAR QUANDO A CONDUTIVIDADE DA ÁGUA ESTIVER ACIMA DO VALOR PROGRAMADO. VAZÃO MÍNIMA DE 10 LITROS/HORA. ATENDE ÀS NORMAS PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA RDC, USP, ASTM E ISSO. ALIMENTAÇÃO: 220V, 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 469396 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 3 | 3889.26 | 11667.78 | 24000000107 | SISTEMA DE PURIFICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DE GRAU FARMACÊUTICO | Jessika | [8 empty] | 2 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 3
ok | SISTEMA ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA TIPO II: 10 LITROS POR HORA E ULTRAPURA TIPO I: 2-3 LPM (LITROS POR MINUTO). ETAPAS DO SISTEMA: BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE ENTRADA E FILTROS DE CARVÃO SINTÉTICO ATIVADO COM SAIS DE PRATA E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 1 MÍCRON; OSMOSE REVERSA, MEMBRANA DE POLIAMIDA COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA PARA FLUXO CONSTANTE, PONTO DE SERVIÇO DE ÁGUA TIPO III, LÂMPADA ULTRAVIOLETA DE DUPLA RADIAÇÃO 185 NM E 254 NM COM AÇÃO GERMICIDA E OXIDAÇÃO DO CARBONO ORGÂNICO, RESERVATÓRIO INTERNO DE 12 LITROS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 2 LITRO, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, COMANDO MANUAL OU VOLUMÉTRICO EQUIPADO COM FILTRO MICROBIOLÓGICO EM CÁPSULA DE SAÍDA COM MEMBRANA COM RETENÇÃO 0,01 MICRA, ESPECÍFICA PARA HPLC, LC-MS, UPLC. A ÁGUA PURIFICADA MANTIDA EM RECIRCULAÇÃO PERMANENTE. EQUIPADO COM CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO QUE MONITORA CONTINUAMENTE TODAS AS FASES DE PURIFICAÇÃO DA ÁGUA, DESDE A ENTRADA, NÍVEL DO RESERVATÓRIO, RECIRCULAÇÃO E O SERVIÇO QUE PODE SER POR FLUXO CONTÍNUO OU VOLUME PROGRAMADO. DISPLAY ILUMINADO PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS MEDIDAS CRÍTICAS DA ÁGUA PURIFICADA: RESISTIVIDADE, TOC, TEMPERATURA E NÍVEL DO RESERVATÓRIO, VAZÃO INSTANTÂNEA, BEM COMO OPERAÇÃO NORMAL, MANUTENÇÃO E ALARMES. FILTRO APIROGÊNICO COM CORTE MOLECULAR DE 6.000 DALTON; CONDUTIVIDADE 0,055 MICROSIEMENS / CM A 25 OC. TOC < 3 PPB; RESISTIVIDADE 18,2 MEGAOHM.CM (MΩ.CM) A 25 ºC. COM REGISTRO DA RASTREABILIDADE DOS PARÂMETROS: DATA, HORA, RESISTIVIDADE, CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA, DATA DA TROCA E VALIDADE DE CADA UM DOS CONSUMÍVEIS, DATA DA ÚLTIMA SANITIZAÇÃO. PROCESSO DE SANITIZAÇÃO AUTOMÁTICO. ATENDE AS NORMAS: ASTM - TIPO I; NCCLS Û TIPO I; USP - PW E WFI; ISO 3696 Û TIPO I; CTLE-04 INMETRO. POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR RESISTIVIDADE E CONDUTIVIDADE COM TEMPERATURA COMPENSADA. CONFIGURA A QUALIDADE MÍNIMA DE ÁGUA SERVIDA, ABAIXO DA QUAL O SERVIÇO É BLOQUEADO AUTOMATICAMENTE. AJUSTE DO COEFICIENTE DE TEMPERATURA; REGISTRA CHEQUE DO FILTRO. ARMAZENA A DATA DA ÚLTIMA TROCA OU VERIFICAÇÃO DE CADA CONSUMÍVEL; INTERFACE PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E CONEXÃO COM IMPRESSORA OU COMPUTADOR RJ45, CONEXÃO ETHERNET COM POSSIBILIDADE DE INTERFACE EM REDE IMPRIME RELATÓRIO; COMANDA A IMPRESSÃO DE TODOS OS PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO COM A DATA E HORA BEM COMO A QUALIDADE DA ÁGUA SERVIDA E A VALIDADE DOS CONSUMÍVEIS. ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA, 220 VAC (PADRÃO) 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 255693 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 25900.23 | 25900.23 | 24000000110 | ULTRAPURIFICADOR DE AGUA | Jessika | [8 empty] | 1 | [23 empty] | 1
ok | "TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO, INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA APENAS INTERNA, 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, INDICAÇÃO DE HORAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 8% RH. REALIZA MEDIDAS DE TEMPERATURA INTERNA (AMBIENTE EM QUE SE ENCONTRA O INSTRUMENTO) DE 0°C A 50°C(32°F A 122°F) E UMIDADE RELATIVA INTERNA DE 20% A 95%. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - DISPLAY: TRIPLO; - INDICAÇÃO SIMULTÂNEA : TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E HORÁRIO; - TEMPERATURA INTERNA EM °C OU °F; - RELÓGIO COM INDICAÇÃO NO FORMATO 12H OU 24H; - RELÓGIO COM ALARME (DESPERTADOR); - HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ? 50°C, RH<95%; - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20°C ? 60°C, RH<95%; - ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA 1,5V AAA; - VIDA ÚTIL DA BATERIA: 3000 HORAS (ALCALINA); - DIMENSÕES: 119(A)X100(L)X21(P)MM; - PESO: APROX. 130G(COM BATERIA) ACESSÓRIOS: - MANUAL DE INSTRUÇÕES (1 CÓPIA); - BATERIA (1PEÇA); - GARANTIA DE 12 MESES. | 464981 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 3 | 3 | 9724 | 29172 | 24000000157 | TERMÔMETRO MODELO ESPETO ESCALA DIGITAL | Jessika | [8 empty] | 3 | [23 empty] | 3
ok | CATMAT 442930 ESTADIÔMETRO PORTÁTIL: AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 115 CM A 210 CM (2,10 METROS); RESOLUÇÃO: MILÍMETROS; MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO | 150171 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 2 | 414.07 | 828.14 | 24000000038 | ESTADIÔMETRO PORTÁTIL, MEDIÇÃO DE 115CM À 210CM | Jessika | [10 empty] | 2 | [21 empty] | 2
ok | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 4 LITROS- 360°: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, DEVE SER CONSTITUÍDO POR PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA. DEVE CONTER: DIÂMETRO DA PLACA DE 14 CM; CAPACIDADE 4 LITROS; MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL; VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 120 A 1800 RPM; TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C; CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO DE 100 A 1800 RPM E LÂMPADA PILOTO; ACOMPANHA UMA BARRA MAGNÉTICA REVESTIDA EM TEFLON DE 9 X 25 MM; CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IEC60083 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA); DISPONÍVEL EM: 220V, 50-60HZ; POTÊNCIA : 650W; ALTURA TOTAL 10 CM. | 408753 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 1887.81 | 1887.81 | 24000000014 | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO | Jessika | [11 empty] | 1 | [20 empty] | 1
ok | CUBA DE ELETROFORESE HORIZONTAL 15X15: CUBA DE ELETROFORESE: 15X15CM.: APLICAÇÃO UTILIZADAS NA SEPARAÇÃO DE PROTEÍNAS E ÁCIDOS NUCLÉICOS, ANÁLISES DE FRAGMENTOS DE RESTRIÇÃO E ESTUDOS ANALÍTICOS. CARACTERÍSTICAS: - À PROVA DE VAZAMENTO; - ELETRODO EM FIO DE PLATINA PURO, 99,99% RESISTENTE À CORROSÃO; - BANDEJAS DISPONÍVEIS EM DIFERENTES TAMANHOS. DESCRIÇÃO TAMANHO DAS BANDEJAS 15X15CM. TAMANHO DO GEL 15X15CM. DIMENSÕES 26,5X17,5X9CM. CAPACIDADE MÁXIMA 210 AMOSTRAS. VOLUME DE TAMPÃO 500ML. REGISTRO ANVISA: NÃO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTÉM: - 1 TANQUE; - 2 SUPORTES PARA PREPARO DO GEL; - 1 TAMPA; - 2 CABOS DE CONEXÃO; - 3 BANDEJAS; - GUIAS ADESIVAS PARA ORIENTAÇÃO; 2 PENTES PARA 20 AMOSTRAS; - MANUAL. | 414909 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 2914.83 | 2914.83 | 24000000206 | SISTEMA PARA ELETROFORESE HORIZONTAL | Jessika | [11 empty] | 1 | [20 empty] | 1
ok | MEDIDOR DE PH DEVE APRESENTAR: SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO; DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO; VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS; MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E TEMPERATURA DA SOLUÇÃO; INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL; GABINETE EM ABS, QUE EVITE CORROSÃO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, QUE ACEITE VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FAIXA DE TRABALHO RESOLUÇÃO EXATIDÃO INCERTEZA; PH -2 A 20 0,01 ± 0,01 ± 0,01; MV – 1999 A + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1; TEMPERATURA -20 A 120 ºC 0.1 ºC ± 0.3 ºC ± 0.2 ºC; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 E 10,00; ALIMENTAÇÃO 110 / 220 VAC. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 ELETRODO DE VIDRO P/ MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7,00 E 4,00 E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | 24821 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 10 | 3588.32 | 35883.2 | 24000000208 | MEDIDOR DE PH DIGITAL DE BANCADA 2023 | Jessika | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 10
ok | MICROCENTRÍFUGA ANALÓGICA- FAIXA VELOCIDADE 7200 RPM COM 2 ROTORES: DEVE APRESENTAR ESTRUTURA COMPACTA, PORTÁTIL E MOTOR DE BAIXO RUÍDO A CENTRÍFUGA TC7200; DEVE SER ADEQUADA PARA FILTRAGEM DE TUBOS E CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA; DEVE EVITA QUE O LÍQUIDO SE FIXE NA LATERAL DO TUBO. CARACTERÍSTICAS: DEVE SER DE RÁPIDA DESACELERAÇÃO: 15 SEGUNDOS COM A TAMPA FECHADA E 3 SEGUNDOS COM A TAMPA ABERTA; DEVE CONTER ESPAÇO DO ROTOR OTIMIZADO: DIMINUI A RESISTÊNCIA DO VENTO E O AUMENTO DE TEMPERATURA; DEVE APRESENTAR CORPO E ROTOR CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE E TAMPA EM POLICARBONATO (PC). DEVE CONTER O SEGUINTE CONTEÚDO: 1 MICROCENTRÍFUGA, 1 ROTOR ÂNGULO FIXO PARA 8 X 1,5/2,0M, 1 ROTOR ÂNGULO FIXO PARA 2 TIRAS COM 8 MICROTUBOS DE PCR (200ΜL), 8 ADAPTADORES REDUTORES PARA 0,5ML, 8 ADAPTADORES REDUTORES PARA 0,2ML, 2 FUSÍVEIS, 1 CABO DE FORÇA, 1 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. DADOS TÉCNICOS: VELOCIDADE: 4000 / 7200RPM, FORÇA MÁXIMA (RCF): 850 / 2600XG, RUÍDO: ≤ 49DB, MOTOR: INDUÇÃO (SEM ESCOVAS.), CONTROLE DA VELOCIDADE: AUTOMÁTICO/CONSTANTE, SISTEMA DE FRENAGEM: DINÂMICA, TENSÃO: BIVOLT, DIMENSÕES (LXCXA): 160X170X130MM, PESO: 1KG. | 442223 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 5388.73 | 5388.73 | 24000000031 | MICROCENTRÍFUGA (LAB) | Jessika | [11 empty] | 1 | [20 empty] | 1
ok | MINI FONTE DE ELETROFORESE 300V ATÉ 4 CUBAS FONTE DE ELETROFORESE: FONTE DE ELETROFORESE DESTINADA AO FORNECIMENTO DE TENSÃO, CORRENTE E POTÊNCIA CONTÍNUA A SISTEMAS DE ELETROFORESE HORIZONTAIS, VERTICAIS E ELETROTRANSFERÊNCIA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 16CM (COMP.) X 20CM (LARG.) X 12CM (ALT.); COM CAPACIDADE DE CONECTAR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CUBAS SIMULTÂNEAS COM CONECTOR DE 4MM IDENTIFICADOS NA COR VERMELHA (PÓLO +) E NA COR PRETA (PÓLO -) PARA EVITAR ERROS DE CONEXÃO DE CABOS. DISPLAY DIGITAL E POSSIBILIDADE DE MODOS DE OPERAÇÃO POR MEIO DA ESCOLHA DE FAIXA DE TENSÃO: 10 A 300V EM STEPS DE 1V; FAIXA DE CORRENTE: 01 A 500MA EM STEPS DE 1MA; FAIXA DE POTÊNCIA: 01 A 150W EM STEPS DE 1W; FAIXA DE TEMPORIZAÇÃO: 01 A 999MIN EM STEPS DE 1MIN. SISTEMA DE AUTO-RESTART QUE EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ARMAZENA OS PARÂMETROS ATUAIS E REINICIA O ENSAIO A PARTIR DO PONTO DE INTERRUPÇÃO QUANDO A ENERGIA É RESTABELECIDA. SISTEMAS DE ALARMES SONOROS E VISUAIS: DEVE INDICAR AUSÊNCIA DE CARGA E EXCESSO DE CORRENTE NA SAÍDA DO EQUIPAMENTO. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO 220V. | 266518 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 4332.26 | 4332.26 | 24000000209 | MINI FONTE DE ELETROFORESE 300V | Jessika | [11 empty] | 1 | [20 empty] | 1
ok | DESUMIDIFICADOR DE AR COM 160M3 - 150799 - DESUMIFICADOR DE AR PARA 160M3 DE VOLUME DE AR. É COMPACTO, SILENCIOSO, PERFEITO PARA RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, BIBLIOTECAS. TEM RODÍZIOS, RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA 2,3 LITROS. COM ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA PARA DRENAGEM DIRETA DA ÁGUA. FABRICADO EM ABS ALTO IMPACTO, RECIPIENTE COLETOR: 4 LITROS, TEM ADAPTADOR PARA DRENO DIRETO, FILTROS DE AR DE CARVÃO ATIVO, DEFROST INCORPORADO. | 304997 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 3058.82 | 3058.82 | 24000000049 | DESUMIDIFICADOR VOLTAGEM 220 V, 18L/DIA | Jessika | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ok | DESCRICAO: MICROTOMO, TIPO : SEMI AUTOMATICO, MODELO: ROTATIVO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, ESPESSURA CORTE: CORTE ATE 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE: DESBASTE ATE 300 MICRA, COMPONENTES: C, SUPORTES, ADICIONAL: C, ALARME, SISTEMA SEGURANCA | 430871 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 56549.43 | 56549.43 | 24000000210 | MICROTOMO SEMI AUTOMATICO | Jessika | [19 empty] | 1 | [12 empty] | 1
ok | AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL - GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE - AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE - ATÉ 5 L, ROTAÇÃO - ATÉ 1000 RPM; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA | 408753 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 8 | 4 | 726.13 | 2904.52 | 24000000211 | AGITADOR MAGNÉTICO SEM AQUECIMENTO - CAPACIDADE 5L 2023 | Jessika | [20 empty] | 4 | [11 empty] | 4
ok | AGITADOR DE PENEIRAS GRANULOMÉTRICA | 419764 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 1 | 3661.09 | 3661.09 | 24000000144 | AGITADOR DE PENEIRAS GRANULOMÉTRICA | Jessika | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ok | APARELHO DE DETERMINACAO DO PONTO DE FUSÃO DIGITAL. FAIXA DE UTILIZAÇÃO DE 50 A 300°C; SISTEMA ÓPTICO COM MAIOR AUMENTO (4X); CAPACIDADE PARA ATÉ 3 TUBOS CAPILARES DE Ø 1,5 X 75MM; TERMÔMETRO DE MERCÚRIO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 439613 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 3 | 3 | 2601.16 | 7803.48 | 24000000212 | APARELHO DE DETERMINACAO DO PONTO DE FUSÃO DIGITAL | Jessika | [23 empty] | 3 | [8 empty] | 3
ok | BANHO-MARIA GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO,PÉS SÃO EM BORRACHA. DO LADO INFERIOR DIREITO POSSUI SAÍDA DE AGUA (DRENO). POSSUÍ PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA NA PARTE DE TRÁS DO EQUIPAMENTO. A CUBA INTERNA EM AÇO INOX. AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 20 L, COMPONENTES: C, ANÉIS REDUTORES, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C | 439736 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 3 | 3 | 2011.61 | 6034.83 | 24000000220 | BANHO-MARIA | Jessika | [23 empty] | 3 | [8 empty] | 3
ok | BANHO TERMOSTÁTICO -BANHO TERMOSTÁTICO, TIPO: BANHO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA: ATÉ 100 °C, COMPONENTES: COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA, VAZÃO: ATÉ 15 L,MIN, ADICIONAL: C, SENSOR DE TEMPERATURA E CONTROLE DE GRADIENTE | 475129 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 2 | 4574.52 | 9149.04 | 24000000221 | BANHO TERMOSTÁTICO 2023 | Jessika | [23 empty] | 2 | [8 empty] | 2
ok | BOMBA MANUAL ROTATIVA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 30 L, ACESSÓRIOS: 2 METROS MANGUEIRA PLÁSTICA E BICO EM TUBO AÇO, APLICAÇÃO: BOMBEAMENTO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, CORROSIVOS EM GE | 469994 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 4 | 4 | 710.16 | 2840.64 | 24000000181 | BOMBA MANUAL ROTATIVA | Jessika | [23 empty] | 4 | [8 empty] | 4
ok | LÂMPADA DEUTÉRIO, TIPO D2, TENSÃO OPERAÇÃO 10V, CORRENTE 300 MA, APLICAÇÃO ESPECTROFOTÔMETRO | 269716 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 3304.16 | 3304.16 | 24000000222 | LÂMPADA DEUTÉRIO | Jessika | [23 empty] | 1 | [8 empty] | 1
ok | MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 250ML ESPECIFICAÇÃO: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE FUNDO REDONDO 250 ML-TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO 300°C; COM REGULADOR DE POTÊNCIA ELETRÔNICO, ATUANDO POR IMPULSO COM TEMPO REGULÁVEL , INDICADO POR LÂMPADA PILOTO;POTÊNCIA: 135W ; DIMENSÕES : 19 X 22,5 X 13CM (LARG. X PROF. X ALT.); MANUAL DEINSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA;GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 416186 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 10 | 10 | 353 | 3530 | 24000000147 | MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 250ML | Jessika | [23 empty] | 10 | [8 empty] | 10
ok | ROTAEVAPORADOR - CATMAT 416820 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10, ROTAÇÃO ATÉ 250, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO | 416820 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 8866.66 | 8866.66 | 24000000190 | EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO. | Jessika | [23 empty] | 1 | [8 empty] | 1
ok | BANHO MARIA HISTOLÓGICO - 1) CONSTRUÍDO EM RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA E ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA. 2) CUBA INTERNA DE AÇO COM PINTURA NA COR PRETA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DOS CORTES HISTOLÓGICOS E ALTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO. 3) CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO DE ALTA PRECISÃO COM VARIAÇÃO DE +/- 1 GRAU. 4) BORDAS LARGAS COM 50MM DE EXTENSÃO, PROPORCIONANDO A ACOMODAÇÃO E O PRÉ-AQUECIMENTO DE LÂMINAS. 5) CAPACIDADE DE ATÉ DOIS LITROS DE ÁGUA. 6) TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVÉS DE TERMOSTATO ANALÓGICO AJUSTÁVEL DE AMBIENTE ATÉ 120ºC. 7) CHAVE LIG./ DESL. COM INDICADOR ATRAVÉS DE LED VERMELHO OU VERDE E FUSÍVEL DE SEGURANÇA. 8) VOLTAGEM 220VOLTS. 9) INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO OPERACIONAL. 10) ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA ATENDIMENTO LOCAL NO ESTADO ALAGOAS; 11) GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 193590 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 2 | 1493.76 | 2987.52 | 24000000223 | BANHO MARIA HISTOLÓGICO 2023 | Jessika | [24 empty] | 2 | [7 empty] | 2
ok | DISPENSADOR DE PARAFINA: AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: ATÉ 5 L. TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C. COMPONENTES: COM FILTRO DE PARTÍCULAS. | 438292 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 13094.5 | 13094.5 | 24000000224 | DISPENSADOR DE PARAFINA 2023 | Jessika | [24 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ok | BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE ALTA PRECISÃO; CAPACIDADE: 40 KG; DIVISÃO: 2 G; PRECISÃO: 2 G A 40 KG; PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL; DISPLAY DIGITAL; TECLADO COM 24 TECLAS; PAINEL A PROVA DE RESPINGOS; ALIMENTAÇÃO: BI-VOLT (110 V - 220 V); BATERIA RECARREGÁVEL; BANDEJA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 CM X 22 CM; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ACOMPANHA: FONTE AC/DC BIVOLT (110/220) E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. [PINACOTECA] COD SIPAC: 24000000036 | 461228 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 473.77 | 473.77 | 24000000036 | BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE ALTA PRECISÃO 40 KG | Jessika | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | Raíssa Pinto
ok | TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM DATA LOGGER PARA MEDIÇÃO, MONITORAMENTO, COLETA E ARMAZENAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR EM AMBIENTES. DISPLAY LCD – OBRIGATÓRIO: TELA COM DIMENSÃO MÍNIMA 1,5 POLEGADAS OU 3X4 CM, EXIBIÇÕES SIMULTÂNEAS: TEMPERATURA E UMIDADE, INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA E MEMÓRIA %; DATA E HORA;¦ AJUSTE DE TEMPERATURA E UMIDADE – MÁXIMO E MÍNIMO;¦ UNIDADES DE MEDIDA DE TEMPERATURA: ºC E ºF. ¦ ALARME – OBRIGATÓRIO: VISUAL; DESEJÁVEL VISUAL E SONORO.¦ TEMPERATURA: FAIXA DE MEDIÇÃO: -20° A 70 °C; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1ºC; EXIBE A TEMPERATURA EM ºC ; EXATIDÃO/PRECISÃO MÍNIMA: ±1ºC; FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA: -20° A 70°C¦ UMIDADE: FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE RELATIVA: 0~100%; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1%; EXATIDÃO/PRECISÃO MÍNIMA: ±3%; FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA: 0 A 95%;¦ INDICAÇÃO DE DO PONTO DE CONDENSAÇÃO ATUAL (PONTO DE ORVALHO);¦ ARMAZENAMENTO: GRANDE CAPACIDADE DE MEMÓRIA, QUE POSSIBILITE ARMAZENAR OS DADOS DURANTE DIAS, SEMANAS OU ATÉ MESMO MESES, MÍNIMO DE 30.000 MEDIÇÕES ¦INTERVALO DE REGISTRO DE DADOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 1 SEGUNDO E 24 HORAS;¦ INTERFACE QUE PERMITA A COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB¦ SOFTWARE COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 PARA CONFIGURAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS; DESEJÁVEL: DADOS EXPORTÁVEISEM FORMATOS COMPATÍVEIS PARA PLANILHAS ELETRÔNICAS.¦ ALIMENTAÇÃO: BATERIA/PILHA, QUE PERMITA GRANDE AUTONOMIA DE USO (˜ 1 ANO)¦ MONTAGEM: SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE E APOIAR SOBRE A MESA; DESEJÁVEL: SUPORTE PARA PAREDE COM CADEADO ¦ ACOMPANHA: SOFTWARE, CABO USB, BATERIA/PILHA E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DESEJÁVEL ATENDIMENTO LOCAL. NÃO SERÁ ACEITO MODELO PENDRIVE/MINI. [PINACOTECA] COD SIPAC: 24000000041 | 373874 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 10 | 5 | 637.75 | 3188.75 | 24000000041 | TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL COM DATA LOGGER | Jessika | [8 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | 5 | Raíssa Pinto
ok | SELADORA EMBALAGEM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ACIONAMENTO POR ALAVANCA LEVE. FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE ELETRÔNICO/AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. NÃO UTILIZA TEFLON/ARMALON SOBRE A RESISTÊNCIA. REALIZA SELAGEM DE PLÁSTICO COM PAPEL. LARGURA SELAGEM (FECHAMENTO): 1,2 CM; COMPRIMENTO DA SELAGEM: 30 CM. COM RESISTÊNCIA DE CARTUCHO. COM GUILHOTINA ACOPLADA. COM SUPORTE DE ROLO DE PAPEL. CARENAGEM DE PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES. VOLTAGEM: 220 V. | 306486 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 1508.23 | 1508.23 | 24000000239 | SELADORA DE EMBALAGEM 30 CM | Raissa | [27 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ok | BANHO ULTRASSÔNICO - BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 2,5L, FREQUÊNCIA ATÉ 40KHZ, TEMPORIZAÇÃO: COM TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL, TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO | 413891 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 1676.54 | 1676.54 | 24000000240 | BANHO ULTRASSÔNICO 2,5 LITROS | Raissa | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 | Raíssa Pinto
ok | AUTOCLAVE, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO : VERTICAL, MODELO: GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO: MANUAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 50 L, COMPOSIÇÃO: MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: 2 CESTOS, COM PEDAL | 411615 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 1 | 21065.12 | 21065.12 | 24000000241 | AUTOCLAVE VERTICAL DE CÂMARA SIMPLES - 50L | Raissa | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | Raíssa Pinto
ok | BALANÇA DE PRECISÃO 0,01G / CATMAT 43192 - BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL MICROPROCESSADA DE PRECISÃO 0,01 G, CAPACIDADE DE 5200 G, POSSUIR TARA TOTAL E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 150 MM, ALIMENTAÇÃO 220V, POSSUIR INDICADOR DE NÍVEL E APOIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO; INDICAÇÃO DE SOBRECARGA NA HORA DA PESAGEM; APROVADA PELO INMETRO. ACOMPANHA: PESOS DE CALIBRAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. | 43192 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 8559.99 | 8559.99 | 24000000234 | BALANÇA DE PRECISÃO 5200G | Raissa | [29 empty] | 1 |  |  | 1 | Raíssa Pinto
ok | MEDIDOR DE PH DIGITAL ATC, ACOMPANHA KIT DE CALIBRAÇÃO (ITEM 53) | 256068 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 523.87 | 523.87 | 24000000235 | MEDIDOR DE PH DIGITAL ATC | Raissa | [30 empty] | 1 |  | 1
ok | "MEDIDOR DE PH DIGITAL PARA CARNES- MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA PARA MEIO SEMI-SOLIDO, COM SONDA DE PENETRAÇÃO, TAMPA COM GEL DE ARMAZENAMENTO, SUPORTE DE PAREDE/CINTO- NTC FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A +60 °C, EXATIDÃO: ±0,4 °C RESOLUÇÃO: 0,1 °C, - MEDIÇÃO DE PH FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 14 PHEXATIDÃO: ±0,02 PHRESOLUÇÃO: 0,01 PH" | 24821 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 3556.99 | 3556.99 | 24000000236 | MEDIDOR PORTÁTIL DE PH E TEMPERATURA PARA "CARNE" | Raissa | [30 empty] | 1 |  | 1
ok | MICROCENTRÍFUGA PARA TUBOS TIPO EPPENDORF 12 X 1,5 ML 15.000 RPM K14-1215 MARCA KASVI | 89346 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 10796.22 | 10796.22 | 24000000237 | MICROCENTRÍFUGA DE MESA PARA TUBOS TIPO EPPENDORF (15000) | Raissa | [30 empty] | 1 |  | 1
ok | SIPAC 24000000088 - CATMAT -443711- DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MATERIAL CALDEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CAIXA: ESTRUTURA E AÇO INOX 304, TENSÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRINCÍPIO KJELDAHL, VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDENSADOR, POTÊNCIA: 1500 W. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 443711 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 4554.78 | 4554.78 | 24000000088 | DESTILADOR DE NITROGÊNIO KJELDAHL | Raissa | [31 empty] | 1 | 1
ok | SIPAC 24000000091 - CATMAT -416816- BLOCO DIGESTOR, TIPO: KJELDAHL, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE: MÍNIMA DE 40 AMOSTRAS, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C OU SUPERIOR, ADICIONAL: C, ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA. ACOMPANHA GALERIA TRANSPORTADORA EM ALUMÍNIO, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 416816 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 5697.83 | 5697.83 | 24000000091 | BLOCO DIGESTOR 40 AMOSTRAS | Raissa | [31 empty] | 1 | 1
ok | CARRINHO TRANSPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE RODAS:2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS: BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO: 2 BANDEJAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PNEU MACIÇO, COMPARTIMENTOS E GRADES DE AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO DE REAGENTES E VIDRARIAS | 320914 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 1 | 1643.01 | 1643.01 | 24000000238 | CARRINHO TRANSPORTE LABORATÓRIO - 2 BANDEJAS | Raissa | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1
ok | 24000000002 - CATMAT 150858 - CÂMARA DE GERMINAÇÃO (CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD. CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD: VOLUME INTERNO DE 340 LITROS COM CONTROLE DE FOTOPERÍODO E TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL, 10 SUPORTES PARA AJUSTE DA ALTURA ENTRE PRATELEIRAS, ACOMPANHAM 10 PRATELEIRAS TIPO GRADE COM ALÇA. MEDIDAS INTERNAS ÚTEIS EM MM (APROXIMADAS): L=510 X P=450 X A=1150. PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA. TEMPERATURA DE TRABALHO DE -10 A 60ºC. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX. CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE/FRIO NO SENTIDO VERTICAL, ATRAVÉS DE VENTILADOR, PROPORCIONANDO MAIOR HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA CÂMARA. CONTROLE DE TEMPERATURA PID MICRO-PROCESSADO, COM INDICAÇÃO DIGITAL. SENSOR TIPO PT-100 COM ENCAPSULAMENTO EM INOX. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBREAQUECIMENTO ATRAVÉS DE TERMOSTATO HIDRÁULICO COM AJUSTE DE FÁBRICA. SISTEMA DE FOTO-PERÍODO COMPOSTO POR LÂMPADAS LADLUZ DO DIA, DE 20WATTS CADA, MONITORADO POR UM TEMPORIZADOR DE 24 HORAS COM INTERVALOS DE 15 EM 15 MINUTOS. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO, COM COMANDOS E LÂMPADAS INDICADORAS DE FUNÇÃO. TOMADAS INTERNAS, TERMÔMETRO.) TENSÃO 220V. | 150858 | EQUIPAMENTOS | 3634 | 3634 | 1 | 6350 | 6350 | 24000000002 | CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD 340 LITROS | Raissa | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
ok | 24000000061 CATMAT 42714 - GERADOR DE FUNÇÕES ONDAS ARBITRÁRIAS 5MHZ – USB. CANAL DE SAÍDA: 1 CANAL; FAIXA DE FREQUÊNCIAS: 1UHZ~5MHZ; RESOLUÇÃO VERTICAL: 1 2.053,45 2.053,45. 14 BITS; FORMAS DE ONDA: SENOIDAL, QUADRADA, RAMPA, PULSAÇÃO E RUÍDO; FORMA DE ONDA ARBITRÁRIA DEFINIDA PELO USUÁRIO. DISPLAY: LCD 4&QUOT; (480X320 PIX) TFT. FREQUÊNCIA AMOSTRAL: 125 MSA/S. SAÍDA: 1MVPP A 12,5VPP EM 50 OHMS (25VPP EM ALTA IMPEDÂNCIA). IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 50 OHMS. DEMONSTRA A FORMA DE ONDA GERADA NO DISPLAY. TECNOLOGIA DDS / COMUNICAÇÃO USB. ITENS INCLUSOS: 1 CABO USB; 1 CD SOFTWARE (PC LINK APPLICATION SOFTWARE); 1 CABO BNC/Q9. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS COM LABORATÓRIO DE REPARO DO PRÓPRIO FABRICANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR DOCUMENTO ORIGINAL DO PRÓPRIO FABRICANTE. | 42714 | EQUIPAMENTOS | 2053.45 | 4106.9 | 3 | 2523.5 | 7570.5 | 24000000061 | GERADOR DE FUNÇÕES ONDAS ARBITRÁRIAS 5MHZ | Raissa | [12 empty] | 2 |  |  | 1 | [16 empty] | 3
ok | 24000000067 - CATMAT 67601 - MULTÍMETRO DE BANCADA, COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS: 4 7/8 DÍGITOS TRUE RMS – CAT LL - RS-232.; COM DATA HOLD (CONGELAMENTO DA LEITURA), MÁXIMO, MÍNIMO, RELATIVO E AVG (MÉDIA), MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA. DEVE REALIZAR MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQÜÊNCIA, DUTY CYCLE, TESTES DE CONTINUIDADE E DIODO. COM MÍNIMO DE 80000 CONTAGENS, COM ILUMINAÇÃO E BARRA GRÁFICA; TAXA DE AMOSTRAGEM: 4 VEZES POR SEGUNDO. INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA. TRUE RMS AC. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 90% . ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V AC 60HZ - DIMENSÕES APROXIMADAS DE : 97(A) X 213(L) X 247(P)MM. TENSÃO DC-FAIXAS: 80MV, 800MV, 8V, 80V, 800V, 1000V. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 80MV~800MV> 1000M OHMS, 8V~1000V - 10M OHMS TENSÃO AC TRUE RMS - FAIXAS: 80MV, 800MV, 8V, 80V, 800V, 750V. CORRENTE AC TRUE RMS- FAIXAS: 80MA, 800MA, 8A, 20A. CAPACITÂNCIA - FAIXAS: 1NF, 10NF, 100NF, 1ΜF, 10ΜF, 100ΜF. RESISTÊNCIA - FAIXAS: 800, 8K, 80K, 800K, 8M, 80M OHMS. SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 0.7V RMS - PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA: 250V RMS TESTE DE DIODO / CONTINUIDADE. CABO DE ALIMENTAÇÃO; COM 2 (DUAS) PONTAS DE PROVA. MANUAL DE INSTRUÇÕES; 1 (UM)TERMOPAR TIPO K; 1 (UM) CABO RS-232 . CD COM SOFTWARE. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO. IGUAL OU SUPERIOR AO MULTÍMETRO DIGITAL DE BANCADA MODELO: MDM-8145A - MINIPA | 67601 | EQUIPAMENTOS | 2120.5 | 4241 | 1 | 993.33 | 993.33 | 24000000067 | MULTÍMETRO DE BANCADA | Adilson | [12 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | 24000000075 - OSCILOSCÓPIO DIGITAL 2 CANAIS / SISTEMA DE DISPLAY COLORIDO DE 7 POL. E ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400X240 / BANDA DE FREQUÊNCIA: 100MHZ / TAXA DE AMOSTRAGEM REAL: 1GS/S / MEMÓRIA DE CANAL: 25KBYTES / PRECISÃO BÁSICA HORIZONTAL: +/-50PPM / HOLD OFF: 80NS~1,5S / PRECISÃO BÁSICA VERTICAL: 3% / MODO TRIGGER: AUTO, NORMAL, SINGLE / TIPOS DE TRIGGER/FONTE DE TRIGGER: BORDA, LARGURA DE PULSO, ALTERNADO, VÍDEO / MODO AQUISIÇÃO: DETECÇÃO DE PICO, NORMAL, MÉDIA (2~512) / MODO APRESENTAÇÃO: PONTOS-VETORES/XY-YT/CONTRASTE AJUSTÁVEL / ANÁLISE FFT (JANELAS): HAMMING, BLACKMAN, HANNING, RETANGULAR / FUNÇÕES MATEMÁTICAS: SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO / AUTOAJUSTE: VERTICAL, HORIZONTAL, E AJUSTE DE TRIGGER / CONFORMIDADE: ATENDIMENTO A NORMA IEC61010 COM GRAU DE POLUIÇÃO 2, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT I 1000V E CAT II 600V, DUPLA ISOLAÇÃO / CARACTERÍSTICAS: FUNÇÃO ZOOM IN-OFF, SUPORTAR DISPOSITIVOS USB PLUG-AND-PLAY, SUPORTAR COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR VIA USB, CONFIGURAÇÕES AUTOMÁTICAS DE STATUS E FORMAS DE ONDA, GRAVAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA, CONFIGURAÇÕES E RESTAURAÇÃO, FFT INTEGRADO, MENU MULTILÍNGUE, SISTEMA DE AJUDA EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS / ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O OSCILOSCÓPIO: PONTA DE PROVA 2X1,2M, 1:1/10:1 (DE ACORDO OM O PADRÃO EN61010-031:2008), FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS INTERNACIONAIS, MANUAL DO USUÁRIO, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO, CABO USB / GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO / SIMILAR A MINIPA MVB-DSO. | 322184 | EQUIPAMENTOS | 3747.99 | 3747.99 | 1 | 3216.67 | 3216.67 | 24000000075 |  | Adilson | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 1
igual 82 | 24000000075 CATMAT 322184 -OSCILOSCÓPIO DIGITAL 2 CANAIS / SISTEMA DE DISPLAY COLORIDO DE 7 POL. E ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400X240 / BANDA DE FREQUÊNCIA: 100MHZ / TAXA DE AMOSTRAGEM REAL: 1GS/S / MEMÓRIA DE CANAL: 25KBYTES / PRECISÃO BÁSICA HORIZONTAL: +/-50PPM / HOLD OFF: 80NS~1,5S / PRECISÃO BÁSICA VERTICAL: 3% / MODO TRIGGER: AUTO, NORMAL, SINGLE / TIPOS DE TRIGGER/FONTE DE TRIGGER: BORDA, LARGURA DE PULSO, ALTERNADO, VÍDEO / MODO AQUISIÇÃO: DETECÇÃO DE PICO, NORMAL, MÉDIA (2~512) / MODO APRESENTAÇÃO: PONTOS-VETORES/XY-YT/CONTRASTE AJUSTÁVEL / ANÁLISE FFT (JANELAS): HAMMING, BLACKMAN, HANNING, RETANGULAR / FUNÇÕES MATEMÁTICAS: SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO / AUTOAJUSTE: VERTICAL, HORIZONTAL, E AJUSTE DE TRIGGER / CONFORMIDADE: ATENDIMENTO A NORMA IEC61010 COM GRAU DE POLUIÇÃO 2, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT I 1000V E CAT II 600V, DUPLA ISOLAÇÃO / CARACTERÍSTICAS: FUNÇÃO ZOOM IN-OFF, SUPORTAR DISPOSITIVOS USB PLUG-AND-PLAY, SUPORTAR COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR VIA USB, CONFIGURAÇÕES AUTOMÁTICAS DE STATUS E FORMAS DE ONDA, GRAVAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA, CONFIGURAÇÕES E RESTAURAÇÃO, FFT INTEGRADO, MENU MULTILÍNGUE, SISTEMA DE AJUDA EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS / ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O OSCILOSCÓPIO: PONTA DE PROVA 2X1,2M, 1:1/10:1 (DE ACORDO OM O PADRÃO EN61010-031:2008), FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS INTERNACIONAIS, MANUAL DO USUÁRIO, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO, CABO USB / GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO / SIMILAR A MINIPA MVB-DSO. | 322184 | EQUIPAMENTOS | 3747.99 | 7495.98 | 2 | R$ 3.216,67 | 6433.34 | 24000000075 |  | Adilson | [12 empty] | 2 | [19 empty] | 2
ok | ANEMÔMETRO DIGITAL 0,0 A 30,0M/S MINIPA MDA-01 | 25801 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 2 | 341.81 | 683.62 | 24000000187 |  | Adilson | [13 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 2
OK | Autoclave de 21 litros digital, características gerais: Bivolt 127/220 VAC – automático; Horizontal de mesa - Manômetro com escala de pressão e temperatura; -Ciclo de trabalho automático; - Secagem com a porta fechada, - Termostato de segurança para proteção de resistência e sobre aquecimento da câmara; - Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão); - Abastecimento de água mineral; - Porta com fechamento através de trava; - Câmara em aço inoxidável (AISI 304), revestida com material isolante ao calor; - Gabinete externos em aço carbono; - 3 bandejas; - 2 ciclos de esterilização; - tempo de esterilização: 123ºC/15min; - Potência: 1700W; - Dimensões Gabinete; - Comprimento: 645mm; - Largura: 352mm; - Altura: 365mm; - e autoclave de 21 Litros. | 389683 | EQUIPAMENTOS | 5829.19 | 6300 | 1 | 7526 | 7526 | 24000000232 |  | Adilson | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ok | BALANÇA DIGITAL DE BANCADA; CAPACIDADE: 15 KG; PRECISÃO: 5 GRAMAS; PLATAFORMA: 33 X 24 CM; TENSÃO: 110 / 220V BIVOLT; VISOR: LED. GARANTIA DE 1 ANO, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 246365 | EQUIPAMENTOS | 630 | 630 | 2 | 1016.67 | 2033.34 | 24000000148 |  | Adilson | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 2
ok incompleta | BALANÇA ELETRÔNICA INOX 300 KG - CAPACIDADE DISPONÍVEL: 300 KG (COM DIVISÕES DE 100 GR) - GABINETE EM ABS INJETADO E PROTEÇÃO IP65 (A PROVA DE UMIDADE E PÓ) - TARA MANUAL PARA ATÉ 100% DA CAPACIDADE - TARA PROGRAMÁVEL - SUPER FILTRO DIGITAL CONTROLA A ESTABILIZAÇÃO DE PESAGEM EM AMBIENTES SUJEITOS A VIBRAÇÃO - DISPLAY EM LEDS VERMELHOS COM 6 DÍGITOS - SISTEMA DE PESAGEM: 100% ELETRÔNICO - BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL, PORTABILIDADE COM AUTONOMIA PARA ATÉ 50 H MANUAL DE INSTRUÇÕES | 384273 | EQUIPAMENTOS | 1310.05 | 1310.05 | 1 | 1413.33 | 1413.33 | 5204000000264 |  | Adilson | [19 empty] | 1 | [12 empty] | 1
ok | BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3 KG, RESOLUÇÃO 0,50 G, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 96 MM, QUANTIDADE DÍGITOS 5 UN, COMPRIMENTO PRATO 235MM, LARGURA PRATO 178 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO. VOLTAGEM 110/220 V. 12 MESES DE GARANTIA. | 212332 | EQUIPAMENTOS | 660 | 660 | 1 | 1919.52 | 1919.52 | 5204000000265 |  | Adilson |  |  |  | 1 | [28 empty] | 1
ok | CATMAT 602048 CÂMERA ELETRÔNICA PARA MICROSCÓPIO COM ENTRADA DE HDMI, USB, 38MP. CÂMERA DE VÍDEO DO MICROSCÓPIO COM 48MP 2K 1080P 60FPSI CARACTERÍSTICAS: MÓDULO: FHD; SENSOR: 48 MEGAPIXEL, 48 MILHÕES DE PIXELS CMOS; FORMATO ÓPTICO: 1/2. 3 POLEGADAS; TAMANHO DO PIXEL: 1.335 M M X1.335 M M; INTERFACE: HDMI (TIPO A). USB (TIPO B). CARTÃO TF; RESOLUÇÃO DA IMAGEM: 48 MEGAPIXEL; RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO: 2K @ 30FPS 1080P @ 60FPS; RESOLUÇÃO HDMI: 1920*1080 P 60FPS; PODE USAR SAÍDA COM USB AO MESMO TEMPO; ESCALA HDMI: SUPORTE 4:3, 16:9, TELA 16:10; USB2.0 (DRIVE LIVRE): 1920*1080 @ 30FPS 1280*720 @ 30FPS 640*480 @ 30FPS; PODE USAR SAÍDA COM HDMI AO MESMO TEMPO; TF CARTÃO: MAX 64 GB; AWB: CORREÇÃO DE COR WB/AUTOMÁTICA/MANUAL; AJUSTE DE VALOR R.G.B INDEPENDENTE; EXPOSIÇÃO: AUTOMÁTICO/MANUAL. AE VALOR PODE DEFINIR; LINHAS TRANSVERSAIS: 8LINHAS. PODE DEFINIR COR & LARGURA & POSIÇÃO; ESCALA MARCA LINHAS: 2LINHAS.; LINHAS PONTILHADAS: 2LINHAS PODE DEFINIR COR & LARGURA & POSIÇÃO; GANHO DE DE COR DE CONTRASTE: SUPORTA; MONO NEGATIVO: APOIO; ESPELHO: ESPELHO VERTICAL HORIZONTAL; ZOOM DIGITAL: SUPORTA; MAIS REMOTO IR: SUPORTA; TENSÃO EM: DC 12 V 55-21MM TAMANHO; CONSUMO DE ENERGIA: MAX 0.15 W 12 V, 0.12A; INTERFACE DA LENTE: C/CS; TAMANHO DA CÂMERA: 74*74*35MM; TAMANHO DA EMBALAGEM: 160*100*80MM; INCLUÍDO NA EMBALAGEM: 1 X CÂMERA DE VÍDEO 48MP 2K V6 HDMI; 1 X CABO USB; 1 X CONTROLE REMOTO; 1 X FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; 1 X MANUAL; 1 X SOFTWARE VIA LINK PARA DOWNLOAD; | 602048 | EQUIPAMENTOS | 839 | 1678 | 2 | 2205.45 | 4410.9 | 5233000104013 |  | Adilson |  |  |  |  | 2 | [27 empty] | 2
ok | CENTRÍFUGA, TIPO: PARA TUBOS E MICROPLACAS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME: ATÉ 6000 ML, CAPACIDADE: ATÉ 12 UNIDADES, ROTAÇÃO: ATÉ 30.000 RPM, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 99 H, ADICIONAL: SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO | 415976 | EQUIPAMENTOS | 1899.99 | 1899.99 | 1 | 2205.45 | 2205.45 | 24000000183 |  | Adilson | [29 empty] | 1 |  |  | 1
ok | COMISSÃO PERMANENTE - CATMAT 196910 - DILATÔMETRO LINEAR - PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE TERMODINÂMICA, DILATAÇÃO LINEAR DE UM MATERIAL, DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR DE NO MÍNIMO 3 MATERIAIS: LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO; DETERMINAÇÃO DA VARIAÇÃO DE COMPRIMENTO DEVIDO A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR BASE DE METAL COM RELÓGIO COMPARADOR, BALÃO DE DESTILAÇÃO, LAMPARINA E TERMÔMETRO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO E GUIA COM ROTEIRO DE EXPERIMENTOS | 196910 | EQUIPAMENTOS | 800 | 1600 | 2 |  | 0 |  |  | Adilson | [12 empty] | 2 | [19 empty] | 2
ok | COMISSÃO PERMANENTE - CATMAT 449489 - CONJUNTO PARA ESTUDO DA TEORIA CINÉTICA DOS GASES, FINALIDADE: AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA | 449489 | EQUIPAMENTOS | 600 | 1200 | 2 |  | 0 |  |  | Adilson | [12 empty] | 2 | [19 empty] | 2
ok | SIPAC 24000000214 - CATMAT 463441 - CONJUNTO DE MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO DEVE SER CONFECCIONADO QUASE QUE TOTALMENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE A LUZ, PARA QUE POSSA SER UTILIZADO NO RETROPROJETOR, PERMITINDO A OBSERVAÇÃO DOS EXPERIMENTOS POR UM GRUPO GRANDE DE ALUNOS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS EXPERIÊNCIAS, O CONJUNTO DEVE APRESENTAR PELO MENOS 22 IMÃS DE DIFERENTES UTILIDADES. | 52108 | EQUIPAMENTOS | 1550 | 3100 | 2 |  | 0 | 24000000214 |  | Maraisa | [13 empty] | 2 | [18 empty] | 2
ok | sipac 24000000188 - CATMAT 442994 - DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE À PROVA D' ÁGUA INS-1330 COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | 442994 | EQUIPAMENTOS | 675 | 1350 | 2 |  | 0 |  |  | Maraisa | [30 empty] | 2 |  | 2
ok | SIPAC 24000000088 - CATMAT 443711 - DESTILADOR DE KJELDAHL SEMI AUTOMÁTICO. Material Caldeira: Aço Inoxidável, Material Caixa: Estrutura E Aço Inox 304, Tensão: 220 V, Tempo Ebulição: 26 MIN, Características Adicionais: Princípio Kjeldahl, Vidraria Borossilicato, Potência: 1500 W | 443711 | EQUIPAMENTOS | 8500 | 17000 | 2 |  | 0 |  |  | Maraisa | [30 empty] | 2 |  | 2
ok | SIPAC 24000000215 - CATMAT 440879 - DOSIMETRO DE RUIDO. com faixa de medição de 35 a 140 dB, memória estendida para 680 horas de medição, 50 eventos, luzes espias, microfone digital MEMS, c/ filtro de banda, tela de OLED, tecnologia Wheel, 3 dosimetrias simultâneas, formato anatômico e leve. Com Certificado de Calibração RBC Para A udiodosimetro sob Procedimento PCI-072 Conforme ANSI S1.25 Linearidade, Ponderação em Frequência e Temporal, Detector RMS, Integração Lav g, Dose em Sinal Estável e Pulsante | 440879 | EQUIPAMENTOS | 2397.51 | 11987.55 | 5 |  | 0 |  |  | Maraisa | [13 empty] | 5 | [18 empty] | 5
ok | SIPAC 24000000216 - CATMAT 466454 - ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO: 110,220 V, FAIXA MEDIÇÃO: 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM: 1 NM, APLICAÇÃO: ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO, FREQUÊNCIA: 60 HZ. Controlado por microprocessador, utiliza duas lâmpadas, sendo uma lâmpada halógena de tungstênio e uma lâmpada de deutério, seleção do comprimento de onda automático e saída USB para conexão a computador. Suporte para uma cubeta teste e uma cubeta de referência; Detector: Fotodiodo de silício; Varredura por comprimento de onda: obtenção de curvas em absorbância, transmitância e concentração. Análise fotométrica; quantitativa e cinética. FREQUÊNCIA: 60 HZ. . Com duas cubetas de quartzo e duas de vidro de 10mm de caminho óptico; com capa de proteção. | 466454 | EQUIPAMENTOS | 11693.29 | 11693.29 | 1 |  | 0 |  |  | Maraisa | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
ok | sipac 271000000101 - TONÔMETRO, MODELO: APLANAÇÃO, TIPO BASE: PORTÁTIL, TIPO AJUSTE: FX MEDIÇÃO 0 A 80MMHG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, VISOR DIGITAL, BATERIA | 432617 | EQUIPAMENTOS | 9900 | 9900 | 1 |  | 0 |  |  | Maraisa | [18 empty] | 1 | [13 empty] | 1
ok | SIPAC 24000000217 - CATMAT - 463319 - ULTRAFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE:422 L, VOLTAGEM:BIVOLT V, TEMPERATURA OPERAÇÃO:-50 A -86ºC, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS:1 | 463319 | EQUIPAMENTOS | 35000 | 35000 | 1 |  | 0 |  |  | Maraisa | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 1
igual 94 - juntar | sipac 24000000188 - CATMAR 442994 - DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE À PROVA D' ÁGUA INS-1330 COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | 342676 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 1300 | 2600 |  |  | Maraisa | [7 empty] | 2 | [24 empty] | 2
ok | MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL / CAT IV 600V E DUPLA ISOLAÇÃO / FUNÇÃO DATA HOLD E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO / TRUE RMS / DUTY CYCLE / LCD DE 3.1/2 DÍGITOS - 4000 CONTAGENS E COM ILUMINAÇÃO / REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC: 400MV ATÉ 1000V / TENSÃO AC: 400MV ATÉ 750V / CORRENTE DC E AC: 400UA ATÉ 10A / RESISTÊNCIA: 400 ATÉ 40 MOHM / TESTES DE DIODO, CONTINUIDADE E HFE / MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: -20ºC ATÉ 1000ºC/-4ºF ATÉ1832ºF / MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA: 10NF ATÉ 100MF / MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA: 100HZ ATÉ 30MHZ / MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA/MANUAL / INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA / ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V / ACOMPANHA ACESSÓRIOS: 01 BATERIA (NEDA 1604 OU 6F22 OU 006P) ALCALINA 9V, 02 PONTAS DE PROVA, 01 SENSOR TERMOPAR, ADAPTADOR MULTIFUNÇÕES, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO:12 MESES / ASSISTÂNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO HIKARI HM-2090 | 467274 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 437.9 | 875.8 |  |  | Maraisa | [7 empty] | 2 | [24 empty] | 2
ok | SIPAC 24000000218 - PIPETADOR AUTOMÁTICO AID - PIPETADOR AUTOMÁTICO( FALTA REFERENCIA )(CATMAT 408734 - PIPETADOR MOTORIZADO TIPO AIDB. BATERIA DE ÍON-LÍTIO OFERECENDO PELO MENOS 8 HORAS DE USO CONTÍNUO; MOTOR CAPAZ DE PIPETAR RAPIDAMENTE ATÉ 100 ML E PIPETAR 25 ML EM MENOS DE 5 SEGUNDOS. COMPATÍVEL COM PIPETAS SOROLÓGICAS DE VIDRO OU PLÁSTICO COM VOLUMES DE 1 A 100ML. DUAS OPÇÕES DE DISPENSAÇÃO: POR SOPRO OU GRAVIDADE. ADAPTADOR AUTOCLAVÁVEL EM SILICONE PARA ENCAIXE DA PIPETA. ASPIRAÇÃO OU DISPENSAÇÃO UTILIZANDO APENAS DOIS BOTÕES. VELOCIDADE DE ASPIRAÇÃO COM REGULAGEM DE VELOCIDADE. LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA E CARREGANDO/CARREGADO. TEMPO DE RECARGA DA BATERIA DE +/- 2 HORAS. BOCAL REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL. O EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO ENQUANTO É RECARREGADO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE A UV. FILTRO HIDROFÓBICO 0.45 ΜM. DEVE ACOMPANHAR 2 FILTROS HIDROFÓBICOS RESERVA, BATERIA DE ÍON-LÍTIO E CARREGADOR COM ALIMENTAÇÃO DE 220V OU BIVOLT, MANUAL DE INSTRUÇÕES, BASE DE SUPORTE DE BANCADA E DE PAREDE.) | 408734 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | Maraisa | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 2
ok | Sipac 24000000080 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMÉTRICA REGULÁVEL/AJUSTÁVEL COM DUAS SAÍDAS VARIÁVEIS E UMA SAÍDA FIXA / ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: 110/220VAC +/-10%, 50/60HZ / CONSUMO MÁXIMO APROXIMADO: 380W / CARACTERÍSTICAS DA SAÍDA FIXA: 5V/3A, COM PRECISÃO MÍNIMA DE +/-3% / CARACTERÍSTICAS DAS SAÍDAS VARIÁVEIS: 0~30V / 0~3A, COM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA / REGULAÇÃO DE CARGA EM TENSÃO: <= 1X10^(-4) + 2MV / REGULAÇÃO DE CARGA EM CORRENTE: <=2X10^(-3) + 6MA / RIPPLE E RUÍDO (TENSÃO/CORRENTE): 0,5MV/3MA RMS / CARACTERÍSTICAS DO MOSTRADOR: DIGITAL QUADRUPLO DE 3 DÍGITOS, COM PRECISÃO BÁSICA MÍNIMA DE +/-1% DA LEITURA, E DEVE POSSUIR LEDS INDICADORES PARA O MODO TENSÃO CONTÍNUA (CV) E CORRENTE CONTÍNUA (CC) / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESFRIAMENTO POR VENTILAÇÃO FORÇADA / POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO NOS MODOS SIMPLES/PARALELO/SÉRIE/SIMÉTRICA / GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO, COM LABORATÓRIO DE REPARO DO PRÓPRIO FABRICANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR DOCUMENTO ORIGINAL DO PRÓPRIO FABRICANTE QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO. SIMILAR A MINIPA MPC-3003. | 294870 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL PERMANENTE |  | 1 | 1600 | 1600 |  |  | Maraisa | [7 empty] | 1 | [24 empty] | 1
ok | SIPAC 24000000118 - GPS PORTÁTIL RESISTENTE COM CAPACIDADES MELHORADAS. MAPA DE BASE MUNDIAL. VISOR MONOCROMÁTICO DE 2,2"", DE LEITURA FÁCIL EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO. GPS E SATÉLITES GLONASS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RÁPIDO. GEOCACHING TOTALMENTE DIGITAL. 25 HORAS DE VIDA ÚTIL DA BATERIA COM 2 PILHAS AA. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | 108774 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL PERMANENTE |  | 1 | 1662.41 | 1662.41 |  |  | Maraisa | [7 empty] | 1 | [24 empty] | 1
ok | SIPAC 24000000093 - FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA: 1.200 °C, LARGURA: 200 MM, ALTURA: 200 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM, VOLUME: 16 L, APLICAÇÃO: TRATAMENTO TÉRMICO, 220 V | 477062 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL PERMANENTE |  | 1 | 4145 | 4145 |  |  | Maraisa | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1
ok | SIPAC - 24000000198 - MESA DE HIGIENIZAÇÃO: MESA HIGIENIZAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA UM OPERADOR. EXAUSTOR CENTRÍFUGO, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, COM ROTOR EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO A UM MOTOR MONOFÁSICO DE 6 PÓLOS ½ HP DE 220 VOLTS, DINAMICAMENTE BALANCEADO E COM CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE 50 MMCA, COM FINALIDADE DE SUGAR AS SUJIDADES DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO SENDO HIGIENIZADOS; E DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE E DO OPERADOR. VELOCIDADE DE FLUXO NA ENTRADA DO BOX 1 M/S, NÍVEL DE RUÍDO 63 DB, 1 FILTRO EM MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER), DE FÁCIL REMOÇÃO, PARA LIMPEZA PERIÓDICA, 1 GRELHA EM PVC COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA GARANTIR MAIOR DESEMPENHO DO FILTRO. TAMPA BASCULANTE. MÍNIMO DE 12 MESES DE GARANTIA. | 137693 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL PERMANENTE |  | 1 | 9843.33 | 9843.33 |  |  | Maraisa | [9 empty] | 1 | [22 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0